Eliocad patiëntenoproepsysteem

Verpleegoproep

- Plaatsbeschrijving :

Het aantal kamers is ........ .  Het totaal aantal bedden is ............

........kamers zijn uitgerust met een sanitair.  Er zijn eveneens ........ publieke sanitairen.

- Beoogd objectief :

De patiënt moet ingeval van nood op een efficiënte manier beroep kunnen doen

op het verzorgend personeel.

We onderscheiden twee verschillende prioriteiten :

- Oproepen die van de kamers komen

- Oproepen die vanuit de sanitairen komen (die van de kamer of de publieke

sanitairen)

Het tweede geval heeft voorrang op het eerste.  Een oproep komende van een

sanitair moet kunnen worden onderscheiden van deze die vanuit een kamer komt.

De aanwezigheid van een verpleegster bij een oproepende patiënt moet door een

verklikker, liefst een witte, aangeduid worden in de gang boven de deur alsook op

het bedieningsbord in het verpleeglokaal.

- Werkingsprincipe :

- De oproep van de patiënt :

- vanuit de kamer : elke patiënt beschikt over een oproeppeer

- vanuit de sanitair : de oproep gebeurt door middel van een trekschakelaar

- Bevestiging van de oproep :

Een rode verklikker in het oproepend lokaal in de nabijheid van de deur,

knippert om de oproep te bevestigen.

De frekwentie van het knipperen hangt af van de prioriteit van de oproep.

Deze verklikker zal gecombineerd worden met een drukknop die toelaat

de oproep te wissen bij de aankomst van het verzorgend personeel.

- Gangsignalisatie :

Alle lokalen die uitgerust zijn met een oproepmogelijkheid, zullen boven de

deur aan de gangzijde een rode verklikker hebben.  De knipperfrekwentie

zal afhangen van de graad van prioriteit.

- Signalisatie in verpleeglokaal :

Het verpleeglokaal zal uitgerust worden met een bedieningsbord dat de

kamernummers van de niet beantwoorde oproepen aanduidt.  De

knipperfrekwentie van de verklikkers zal afhangen van de graad van

prioriteit van de oproep.  Het visueel signaal zal eveneens door een hoorbaar

signaal benadrukt worden.

- Oproepbevestiging door verzorgend personeel :

Het knipperen van de verscheidene verklikkerlichten van één lokaal alsook

het hoorbaar alarm moeten door middel van één toets op het bedieningsbord

kunnen uitgeschakeld worden.

Een oproep komende van een sanitair zal niet vanop het bedieningsbord

kunnen bevestigd worden, doch enkel van bij de oproepende patiënt.

- Tussenkomst verzorgend personeel :

Bij het binnentreden in het oproepend lokaal moet de verpleegster de rode

verklikker in het lokaal, de gang en het hoofdbedieningsbord kunnen doven

d.m.v. één toets.  Te gelijker tijd zal een andere verklikker boven de deur en

op het hoofdbedieningsbord de aanwezigheid van een verpleegster bij de

desbetreffende patiënt moeten aanduiden.

Bij het verlaten van het oproepend lokaal zal de verpleegster de oproep kunnen

wissen door op één toets te drukken. Alle verklikkers die overeenkomen met

dit lokaal moeten doven.

- Andere kamer in alarm :

Wanneer een tweede oproep komt terwijl de verpleegster een eerste oproep aan

het beantwoorden is, zal een niet-rode verklikker knipperen boven de deur van

het lokaal waarin de verpleegster zich bevindt (bij de eerst opgeroepene).

Indien het om een dringende oproep gaat, zal de knipperfrekwentie verschillend

zijn zodat een dringende oproep gemakkelijk kan onderscheiden worden van

een normale oproep.

- Dringende oproep :

Wanneer de verpleegster ter plaatse is bij de patiënt, zal ze eveneens de

mogelijkheid hebben om bijkomende hulp in te roepen door op de oproeppeer

van de patiënt te drukken.  Deze bijkomende oproep zal duidelijk zichtbaar

zijn door een ander visueel signaal of  bvb. een knippering van twee

verklikkers. De dringende oproep zal eveneens op het hoofdbedieningsbord

duidelijk herkenbaar zijn door een visueel en auditief signaal.

- Installatie van het systeem :

Het patiëntenoproepsysteem zal van het gedecentraliseerd type zijn.  De

installatie zal steunen op het “Bus” -principe zodat de kablering tot een

minimum herleid wordt en een eventuele uitbreiding gemakkelijk verloopt.

Het centraal bedieningsbord moet de aangesloten komponenten op de Bus

voortdurend kontroleren en het defekt bevonden kamercircuit aanduiden.

Het gebruik moet alsdusdanig eenvoudig zijn dat elk lid van het verzorgend

personeel het systeem zonder gebruiksproblemen kan bedienen.

- Opties :

De prijzen van de opties zullen eveneens vermeld worden :

- vereenvoudigd bedieningsbord voor tweede verpleeglokaal

- gangindicator die het kamernummer van de eerste oproep van het hoofdbedieningsbord weergeeft

- Prijs :

De prijs zal als volgt weergegeven worden :

- prijs van het gebruikt materiaal

- prijs van de werkuren voor de installatie

- prijs van de opties

- prijs van de werkuren voor de installatie van de opties