Système de signalisation (appel personne)

Appel infirmières

1) Etat des lieux :

Le nombre de chambres est de          . Le nombre total des lits est de      .

chambres sont équipées d’un sanitaire.  Il y a également      sanitaires publiques.

2) Objectif visé  :

Le patient doit pouvoir avertir le personnel soignant d’un état de mal-aise ou

danger qui impose l’intervention rapide de quelqu’un.

Nous distinguons deux priorités :

- Les appels venant des chambres.

- Les appels venant des sanitaires (appartenant à la chambre ou sanitaires publiques)

- Le deuxième cas est prioritaire par rapport au premier cas.  Un appel venant                d’un sanitaire doit pouvoir être distingué de celui venant d’une chambre.

- 3) Principe de fonctionnement :

- 3.1 L’appel du patient :

- de la chambre : chaque patient disposera d’une poire d’appel avec bouton poussoir

- d’un sanitaire : l’appel se fera en actionnant une tirette

3.2 Confirmation de l’appel :

Un voyant rouge à proximité de la porte dans le local, étant à l’origine de     l’appel, devra clignoter pour confirmer que l’appel est bien enregistré.

La vitesse de clignotement dépendra de la priorité de l’appel.  Ce voyant sera combiné avec un bouton poussoir qui permet au personnel soignant, lors de son arrivée sur les lieux, d’effacer l’appel.

3.3 Signalisation couloir :

Tous les locaux équipés d’un appel auront au-dessus de leur porte, côté couloir,

un voyant rouge qui clignotera à une vitesse dépendant de la priorité de l’appel.

3.4 Signalisation dans local infirmier :

Le local infirmier sera équipé d’un pupitre affichant les numéros des chambres ayant appelé et n’étant pas encore desservies. Les voyants clignoteront à une vitesse dépendant de la priorité de l’appel. Le signal visuel sera accompagné d’un signal sonore.

3.5 Accusé de réception appel par le personnel soignant :

Le clignotement des différents voyants actionnés par l’appel, ainsi que le signal sonore doivent pouvoir être suspendus à l’aide d’une seule touche sur le pupitre.

Un appel urgent, provoqué à partir d’un sanitaire, ne pourra pas être confirmé

à partir du pupitre, mais uniquement auprès du patient.

3.6) Intervention personnel soignant :

Lors de l’entrée dans la chambre ou sanitaire, l’intervenant pourra effacer l’appel en appuyant sur une touche. Tous les voyants afférents à ce local s’éteigneront, tant dans le local que dans le couloir ou sur le pupitre central.

4) Installation du système :

Le système d’appel malade sera du type décentralisé et l’installation sera conçue sur une distribution “Bus”, limitant ainsi la quantité de câblage au minimum et permettant une éventuelle extension de façon aisée.

Le pupitre central doit pouvoir tester en permanence tous les éléments de l’installation raccordés au “Bus” et afficher la chambre en défaut.

L’utilisation doit être simplifiée afin que l’ensemble du personnel soignant puisse manipuler sans difficulté le système.

- Options :

Le prix des options suivantes sera également mentionné :

- pupitre simplifié pour local secondaire où réside le personnel soignant

- afficheur de couloir indiquant le numéro de la chambre du premier appel du pupitre

- Prix :

Le prix sera donné comme suit:

- prix du matériel utilisé

- prix de la main d’œuvre pour l’installation

- prix des options

- prix de la main d’œuvre pour l’installation des options